BSN618

数字超声波探伤仪

概述：BSN618超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）

的检测、定位、评估和诊断。广泛应用于钢结构、锅炉压力容器、电力、石化、压力管道、冶金、军工

航空航天、铁路交通、汽车、机械、高校等领域

特点：

■ 500个探伤通道

■ 中文

■ 高亮度彩色液晶显示屏，强光下清晰显示

■ 具有测厚功能

■ 高性能锂电池，连续工作7-10小时

■ 高速USB与计算机通讯

■ 自动生成探伤报告

■ 实时显示缺陷D、P、S、φ、SL等参数

超声波探伤仪系列功能与性能介绍

| 探测范围 |  |
| --- | --- |
| 探测范围 | 0～10000mm (钢纵波)。 连续可调，最小步进值 0.1mm。 |
| 材料声速 | 100 ～ 20000m/s。连续可调。内置31个常用的材料声速值。 |
| 发射脉冲 |  |
| 重复频率 | 20Hz～1000Hz，自动调节。 |
| 发射强度 | 高、中、低。 |
| 工作方式 | 单、双、透射。 |
| 阻尼 | 50、75、150、500Ω。 |
| 接收放大 |  |
| 采样频率 | 基于硬件的实时采样频率，160MHz。 |
| 增益 | 0.0～110.0dB。步进值：0.1、0.5、1.0、2.0、6.0dB、12.0dB、24.0dB |
| 频带 | 0.2～20MHz，包括3个宽带 |
| 闸门 | 两个独立的闸门，覆盖整个检测范围。 可独立测量，也可关联测量 |
| 测量模式 | 闸门内脉冲波的前沿、峰值 |
| 检波方式 | 全波、负半波、正半波、射频 |
| 抑制 | 0～90% |
| 报警 |  |
| 报警方式 | 进波报警、失波报警、DAC报警 |
| 报警信号 | 声音、发光二极管（光）报警 |
| 显示 |  |
| 显示屏 | 高清晰度TFT彩色液晶显示屏 高亮度，LED背光，强光下清晰可见 |
| 屏幕刷新率 | 高于100Hz |
| 颜色 | 4种颜色主题，适用于不同的光线要求； |
| 脉冲形式 | 彩色，空心、实心可选 |
| 控制与接口 |  |
| 英文输入 | 键盘输入：单手控制，操作方式类似于手机。 |
| 探头接口 | BNC(标配)或Lemo（选配） |
| 通讯口 | RS232-USB |
| 数据的存储 |  |
| 通道文件 | 500个快捷通道； 可编辑文件名称，可输入字母、数字或英文。 |
| 波形文件 （探伤报告） | 可存储500套探伤报告； 可存储、调用、预览、通讯； 可编辑文件名称，可输入字母、数字或英文。 |
| 辅助功能项 | 冻结、包络、展宽、抑制、自动增益、探头校准、缺陷的定位和定量、曲面修正、 |
| 工具选项 | DAC曲线、AVG(DGS)曲线、TCG曲线 |

| 波形对比 | 可将存储后的波形回放后置于显示屏背景上将背景上的波形，同实时的波形对比 |
| --- | --- |
| 性能指标 |  |
| 垂直线性 | ≤2.5% |
| 水平线性 | ≤0.1% |
| 灵敏度余量 | ＞65dB (200Φ2平底孔) |
| 分辨力 | ＞42dB |
| 动态范围 | ≥36dB |
| 电噪声电平 | ＜8% |
| 其他项 |  |
| 电源 | 大容量5200mAh锂电池，无记忆效应、连续工作8小时以上；或交流220V供电 |
| 环境温度 | -20℃～70℃ |
| 外型尺寸 | 230mm×150mm×45mm |
| 重量 | 1.8kg（含电池） |
| 标准配置 |  |
| - 主机1台 - 直探头1个 - 斜探头1个 - 探头线2条 - 电源适配器1个 - 锂电池1组 - 说明书1本 - 合格证、保修卡、装箱卡1份 |  |
| 选配件 |  |
| - 仪器包 - 通讯软件 - 通讯电缆 |  |